一、数显恒温水浴锅用途：

数显恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

二、数显电热恒温水浴锅特点：

(1)工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
(2)控温精度高、数字显示、自动控温。

二、 型号及主要技术参数

| 型号 | 型式 | 加热功率W | 控温方式 | 控温范围 ℃ | 控温精度 ℃ | 工作室尺寸 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HH-1 | 单孔 | 300 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 150X150X115mm |
| HH-2 | 双孔 | 600 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 300X150X115mm |
| HH-4 | 四孔 | 1000 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 300X300X115mm |
| HH-6 | 六孔 | 1500 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 450X300X115mm |
| HH-8 | 八孔 | 1800 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 600X300X115mm |
| HH-420 | 水箱 | 1000 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 420X180X150mm |
| HH-600 | 水箱 | 1500 | 数显 | RT-100℃ | ±0.5℃ | 600X300X150mm |

三、 结构

本产品为水槽式，水槽用不锈钢制作，机箱用优质冷轧钢板精心制作而成。控温部分用特制的电子控温；以数显显示锅内实际温度，本系列产品具有造型美观‘耐腐蚀、控温稳定、节能实用维修方便、长寿等特点。

四、 使用方法及注意事项

1、 安全用电：该产品用220V交流电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地，切不可将地线接到煤气管上。

2、 通电前应先将水注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管绝不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。

3、 接通电源，设定温度：按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加，按▽键设定值减小，长按△键或▽键数据会快速变动，再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。（若温控仪是智能型，则另附温控说明书）.

本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态，温度表头示值为锅内实际温度。

4、 如需作100℃沸水蒸馏使用时，加水不能过多，以免沸腾时溢出。